ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

| Σ.Β1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12% | Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET |  |  |
|  | Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών | ≥20 |  |
|  | Διάμετρος δακτυλίων, cm | ≥77 |  |
|  | Αριθμός κρυστάλλων | ≥12.000 |  |
|  | Υλικό κρυστάλλων με βάση το Lutetium | Ναι, Να δοθούν στοιχεία |  |
|  | Μέγεθος κρυστάλλων, mm | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | Ονομαστικό Εξεταστικό πεδίο PET στον διαμήκη | ≥150 |  |
|  | άξονα, mm |  |  |
|  | Ενεργό Εξεταστικό πεδίο PET στον διαμήκη άξονα, | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | mm (effective axial FOV) |  |  |
|  | Αριθμός κρυστάλλων ανά φωτοπολλαπλασιαστή | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | Τεχνική ΤοF (Tme of Flight), μέτρησης της διαφοράς του χρόνου άφιξης των δύο γ-φωτονίων εξαΰλωσης ενός ζεύγους | Ναι, Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
| 6% | Απόδοση ανιχνευτικού συστήματος |  |  |
|  |  | Nα δοθεί προς αξιολόγηση η ευαισθησία |  |
|  |  | (ΝΕΜΑ ΝU2-2007) ανά cm του |  |
|  | Ευαισθησία | εγκάρσιου πεδίου FOV cps/kBq/cm |  |
|  | Χωρική διακριτική ικανότητα, mm | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | Transaxial FWHM | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | στα 1 cm rad, stationary | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | στα 10 cm rad, stationary | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | Axial FWHM | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | 1 cm radius | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | 10 cm radius | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |
|  | Μέγιστος Ισοδυνάμου Θορύβου Ρυθμός Κρούσεων | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |
|  | του συστήματος Peak noise equivalent count rate – |  |  |
|  | (NECR) [kcps @ kBq/ml] |  |  |
|  | Ενεργειακή διακριτική ικανότητα | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |
| 6% | Σύστημα CT-Γενικά |  |  |
|  | Αριθμός τομών | ≥16 |  |
|  | Συνολικό πάχος ανιχνευτών, στον άξονα z, mm | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |
|  | Εύρος πάχους της από ανασύνθεση τομής, mm | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |
|  | Χρόνος σάρωσης για πλήρη περιστροφή, sec | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |
|  | Εξεταστικό πεδίο στον διαμήκη άξονα, mm | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |
| 2% | Ανασύνθεση εικόνας CT |  |  |
|  | Μήτρα λήψης | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |
|  | Μήτρες ανασύνθεσης | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |
|  | Ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας με μήτρα 512Χ512, | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |
|  | fps |  |  |
| 4% | Απόδοση συστήματος CT |  |  |
|  | Χωρική διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης |  |  |
|  | 0% MTF, lp/cm | ≥15 |  |
|  | 10% MTF, lp/cm | ≥10 |  |
|  | 50% MTF, lp/cm | ≥7 |  |
|  | Χωρική διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης, | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |
|  | mm |  |  |

| 7% | Ακτινολογική Λυχνία |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Άνοδος ακτινολογικής λυχνίας ταχύστροφη | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Θερμοχωρητικότητα ανόδου , HU | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου, HU/min | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Μέθοδος ψύξης λυχνίας | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Εστιακό μέγεθος λυχνίας, mm | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Μέγιστος χρόνος σάρωσης σε μέγιστο mA, sec | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό μέγεθος | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Τεχνικές ρύθμισης δόσης ακτινοβολίας | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
| 2% | Γεννήτρια ακτίνων Χ |  |  |  |  |
|  | Μέγιστη Ισχύς, kW | ≥48 |  |  |  |
|  | Εύρος τάσης, kV | 90 - 130 |  |  |  |
|  | Εύρος, mA | Τουλάχιστον 40 - 340 |  |  |  |
| 4% | Λήψη εικόνας PET |  |  |  |  |
|  | Τεχνικές λήψης | Να αναφερθούν τεχνικές λήψης όπως |  |  |  |
|  |  | στατικές ολόσωμη, δυναμικές, τεχνικές |  |  |  |
|  |  | με συγχρονισμό των αναπνευστικών |  |  |  |
|  |  | κινήσεων (respirator trigger κλπ) |  |  |  |
|  | Σύστημα λήψης με συγχρονισμό των | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | αναπνευστικών κινήσεων (respirator trigger) |  |  |  |  |
| 5% | Eξεταστικές δυνατότητες CT |  |  |  |  |
|  | Στατική ψηφιακή ακτινογραφία ( topogram, scout | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | etc) |  |  |  |  |
|  | Απλή - συμβατική λήψη (axial) | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Ελικοειηδής σάρωση (Spiral - helical) | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Τεχνικές διόρθωσης artifact | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
| 2% | Εξεταστική τράπεζα |  |  |  |  |
|  | Μέγιστο μήκος σάρωσης, cm | ≥160 τόσο για εξετάσεις CT όσο και PET |  |  |  |
|  | Μέγιστο επιτρεπτό βάρος εξεταζομένου, kg | ≥190 |  |  |  |
| 2% | Gantry |  |  |  |  |
|  | Ωφέλιμο άνοιγμα Gantry, cm | ≥70 |  |  |  |
|  | Σύστημα επικέντρωσης | Laser |  |  |  |
| 10% | Ανασύνθεση εικόνων |  |  |  |  |
|  | Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Max FOV για PET και CT , cm | ≥50 |  |  |  |
|  | Ομοιογένεια | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Coincidence window, nsec | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Χρόνος ανασύνθεσης, sec | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση. |  |  |  |
|  | Υπολογιστικό σύστημα συγκροτήματος | Να περιγραφεί αναλυτικά |  |  |  |
|  | Διασυνδεσιμότητα συγκροτήματος | Full DICOM 3.0 |  |  |  |
|  | Διαθέσιμα λογισμικά πακέτα εφαρμογών | Να περιγραφεί και να προσφερθεί το |  |  |  |
|  |  | σύνολο των διαθέσιμων πακέτων |  |  |  |
|  |  | εφαρμογών προς επιλογή |  |  |  |
| 1% | Ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου |  |  |  |  |
|  | Ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου (phantom) για το | Τουλάχιστον αυτά που απαιτούνται για |  |  |  |
|  | PET. | τους ποσοτικούς προσδιορισμούς |  |  |  |
|  |  | σύμφωνα με το ΝΕΜΑ ΝU2-2007 |  |  |  |
|  | Ομοιώματα ποιοτικού ελέγχου (phantom) για το CT. | Να αναφερθoύν προς αξιολόγηση |  |  |  |
| 6 % | Ανεξάρτητη διαγνωστική κονσόλα |  |  |  |  |
|  | Λογισμικό με βασικά εργαλεία σύντηξης εικόνων PET-CT |  | Nα περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
|  | Λογισμικό για μετρήσεις SUV (standard uptake value) |  | Nα περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
|  | Λογισμικό για επεξεργασία εικόνων ΜΡR, ΜΙP, 3D |  | Nα περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
|  | Full DICOM |  | Nα περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
| 1% | Αυτόματος εγχυτής σκιαγραφικού για εξετάσεις CT |  |  |  |  |
|  | Η μονάδα του εγχυτή που θα προσφερθεί να είναι ειδικά για Αξονικό Τομογράφο, να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και παραγωγής και να δέχεται αναλώσιμα οποιουδήποτε κατασκευαστή. Να περιγραφεί αναλυτικά το σύστημα |  | Nα περιγραφεί αναλυτικά |  |  |
|  | Σύστημα Εκτύπωσης |  | Να προσφερθεί ωε είδος προς επιλογή του Νοσοκομείου |  |  |